附件2

广西食品安全地方标准

食品中钩吻碱和钩吻碱子的测定（征求意见稿）

编制说明

目　录

一、工作简况	3

（一）任务来源与合同编号、起草单位、主要起草人	3

（二）简要起草过程	4

二、与我国、我区有关法律法规和其他标准情况的关系	4

三、标准制定必要性、目的及意义情况说明	5

四、标准的制订原则	5

五、各项技术内容的验证及说明	6

1 目标化合物的物理和化学性质	6

1.1 钩吻碱和钩吻碱子的理化性质	6

1.2 钩吻碱和钩吻碱子的应用	6

1.3 钩吻碱和钩吻碱子的毒理作用	7

2 标准溶液的配制及有效期验证	8

2.1 标准品信息	8

2.2 标准溶液的配制	8

2.3 标准溶液有效期验证	8

3本标准的检测范围及本方法检测原理的说明	9

3.1 检测范围	9

3.2 方法检测原理	9

4 高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法（方法一）	10

4.1 质谱测定条件	10

4.2 液相测定条件	12

4.3 前处理方法优化	14

4.4 精密度试验	15

4.5 基质效应考察	16

4.6 标准曲线	17

4.7 重复性试验	18

4.8 回收率试验	19

4.9 检测方法的检出限、定量限	20

5 气相色谱-串联质法（方法二）	20

5.1 质谱测定条件	20

5.2 气相测定条件	21

5.3 前处理方法优化	22

5.4 精密度试验	23

5.5 基质效应考察	23

5.6 标准曲线	24

5.7 重复性试验	25

5.8 回收率试验	27

5.9 检测方法的检出限、定量限	27

6 高效液相色谱-串联高分辨质谱法（方法三）	28

6.1 质谱测定条件	28

6.2 液相测定条件	29

6.3 前处理方法	31

6.4 检测方法的灵敏度和专属性	31

# 一、工作简况

## （一）任务来源与合同编号、起草单位、主要起草人

本检测方法标准的制订工作，是受广西壮族自治区卫生健康委员会委托，由梧州市食品药品检验所负责研制，合同编号为桂地标食2019005。

标准主要起草单位为梧州市食品药品检验所。主要起草人为：罗达龙、陈学松、刘慧妍、黄蘅、叶小强、赖秀梅、王华、陈翠玲、姚泳成、钟家良，详见表1。

表1 参加标准项目人员情况

| 研 制 人 员 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 研究方向 | 单 位 | 投入 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 负责人 | 罗达龙 | 男 | 36 | 副主任药师 | 业务科主任兼科研管科主任 | 食品药品检验 | 梧州市食品药品检验所 | 整个研究过程 |
| 主要 参加 人员 | 陈学松 | 男 | 46 | 主任药师 | 所长 | 食品药品检验 | 梧州市食品药品检验所 | 整个研究过程 |
|  | 刘慧妍 | 女 | 37 | 副主任药师 | 食品室主任 | 食品药品检验 | 梧州市食品药品检验所 | 整个研究过程 |
|  | 黄蘅 | 女 | 47 | 副主任药师 | 副所长 | 食品药品检验 | 梧州市食品药品检验所 | 整个研究过程 |
|  | 叶小强 | 男 | 56 | 副主任药师 | 副所长 | 食品药品检验 | 梧州市食品药品检验所 | 整个研究过程 |
|  | 赖秀梅 | 女 | 37 | 主管药师 | 药品室主任 | 食品药品检验 | 梧州市食品药品检验所 | 整个研究过程 |
|  | 王华 | 男 | 26 | 主管药师 | 检验员 | 食品药品检验 | 梧州市食品药品检验所 | 整个研究过程 |
|  | 陈翠玲 | 女 | 32 | 中药师 | 检验员 | 食品药品检验 | 梧州市食品药品检验所 | 整个研究过程 |
|  | 姚泳成 | 男 | 28 | 药师 | 检验员 | 食品药品检验 | 梧州市食品药品检验所 | 整个研究过程 |
|  | 钟家良 | 男 | 25 | 药师 | 检验员 | 食品药品检验 | 梧州市食品药品检验所 | 整个研究过程 |

## （二）简要起草过程

梧州市食品药品检验所接受制订任务后，成立由实验室专业技术人员组成的研制小组，全面负责标准的研制计划和工作安排。主要成员由正高1人，副高4人，中级职称2人，初级职称3人，共10人组成。制订本标准主要依据《中华人民共和国标准化法》，GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》等标准或规范。制标小组为做好标准的制定工作，广泛收集国内外有关的检测技术资料、检测标准、限量指标，以及相关的法律、法规，召开了有关座谈会，听取各方建议。在研制过程中，遵循科学性、实用性和前瞻性等原则，尊重客观规律，融合科学理论和标准化方法。考虑到我国食品卫生标准分析方法应逐步与国际接轨，以及分析方法应有较强的可操作性的要求，确定了标准制定的关键环节，对本项目作了以下主要制订：（1）确定了检测项目为食品中钩吻碱和钩吻碱子的测定；（2）制定了检测方法为方法一：高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法、方法二：气相色谱-串联质谱法、方法三：高效液相色谱-串联高分辨质谱法；（3）规定了检测对象为蜂蜜、酒类及疑似钩吻中毒的食品中钩吻碱和钩吻碱子的测定，其它基质食品可参照执行。

# 与我国、我区有关法律法规和其他标准情况的关系

新制地方标准与相关法律、法规及相关标准协调一致，没有冲突。

- 新制地方标准的检测项目为食品中钩吻碱和钩吻碱子，国内对于食品中钩吻碱类生物碱中毒的应急检测仍未有相关的技术标准和检测方法。

- 新制地方标准的检测范围较宽。新制地方标准检测对象为蜂蜜、酒类及疑似钩吻中毒的食品中钩吻碱和钩吻碱子的测定，其它基质食品可参照执行。

第三，新制地方标准的灵敏度、准确度和精密度较优。新制地方标准的灵敏度、准确度和精密度等相关指标满足国家标准GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》中的规定。

第四，新制地方标准采用固相萃取净化方法，运用高效液相色谱-三重四极杆串联质谱或气相色谱-串联质谱对食品中钩吻碱和钩吻碱子进行定性和定量测定，用高效液相色谱-串联高分辨质谱对食品中钩吻碱和钩吻碱子进行筛查和定性确证。

# 三、标准制定必要性、目的及意义情况说明

钩吻碱类生物碱主要存在于马钱科植物胡蔓藤Gelsemium elegans(Gardn.et Champ.)Benth.中，习称断肠草，民间有用药史，一般用于跌打损伤，骨折，皮肤湿疹等，因其有大毒，一般外用，误服能致命。2015-2016 年梧州地区共发生2 起因误食钩吻（断肠草）引起的生物碱中毒事件，造成6人中毒1人死亡。查阅文献，报道国内广东茂名市公安局早期曾发表过《钩吻碱中毒40例尸检分析》的文章，文章称其中利用钩吻投毒致死15人、服钩吻自杀20人、为治病服药5人，由此可见因误食钩吻导致中毒或死亡的案例时有发生。

梧州市食品药品检验所作为梧州市食品安全委员会办公室成员中唯一应急检验单位，近四年参与的辖区内应急检验，确证两例共29批样品含钩吻成分，应急处理中发现国标和地标均未有相关的食品钩吻中毒的检测标准，故很有必要在食品中毒领域上找到可行、规范、准确的质量检测技术，为食品中毒钩吻的应急处理提供一个依据和对中毒物质的定性定量做出准确的判断，由于钩吻中含有特征性成分──钩吻碱和钩吻碱子，故本研究对食品中钩吻碱和钩吻碱子运用高效液相色谱-三重四极杆串联质谱或气相色谱-串联质谱对食品中钩吻碱和钩吻碱子进行定性和定量测定，并以高效液相色谱-串联高分辨质谱对疑似钩吻中毒的样品进行筛查和定性确证。建立检测法，制定明确标准，为中毒分析检验提供法定依据，为人员抢救抢占时间。为医院的后续治疗处理或中毒物质分析提供有效准确的数据支持。

# 四、标准的制订原则

本标准的制定和起草工作遵循统一性、协调性、适用性、一致性和规范性。第一，本标准为现有检测食品中钩吻碱和钩吻碱子的唯一标准。第二，方法确认和验证严谨、全面，适用性强。本标准选择了蜂蜜、酒、保健汤（保健汤为误用钩吻作为原材料加水煮熟后的汁液）作为试样进行方法确认，覆盖钩吻中毒事件中常见的食品。第三，标准按照国家标准GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》中的规定，要求进行制定，具有一致性和规范性。

# 五、各项技术内容的验证及说明

## 1 目标化合物的物理和化学性质

- 1.1 钩吻碱和钩吻碱子的理化性质

- 钩吻碱和钩吻碱子详见表1-1

- 表1-1钩吻碱和钩吻碱子的理化性质

| 名称 | 钩吻碱 | 钩吻碱子 |
| --- | --- | --- |
| 别称 | 钩吻素甲 | 钩吻素子 |
| 英文名称 | Gelsemine | Koumine |
| 密度 | 1.33 g/cm3 | 1.33±0.1 g/cm3 |
| 沸点 | 493.4°C at 760 mmHg | 493.4°C at 760 mmHg |
| 熔点 | 178ºC | 181-183ºC |
| 分子式 | C20H22N2O2 | C20H22N2O |
| 分子量 | 322.4 | 306.4 |
| CAS号 | 509-15-9 | 1358-76-5 |
| 精确分子量 | 322.1681 | 306.1732 |
| 储存条件 | 应放有毒有害保险箱常温保存 | 应放有毒有害保险箱常温保存 |
| 分子结构式 |  |  |

- 1.2钩吻碱和钩吻碱子的应用

- 1.2.1钩吻碱应用

- 文献记载钩吻碱是治疗部分坐骨神经结扎（PSNL）小鼠的神经性疼痛和睡眠障碍的有效药物。钩吻碱（4 mg / kg）对PSNL诱导的机械异常性疼痛和热痛觉过敏产生镇痛作用。在PSNL小鼠中，钩吻碱（4mg / kg）使机械阈值增加4小时并延长热潜伏期3小时。此外，钩吻碱能增加非快速眼动（非REM，NREM）睡眠，减少觉醒，但在前3小时内不影响快速眼动（REM）睡眠在PSNL小鼠。免疫组织化学研究表明，PSNL可增加前扣带皮层神经元中c-Fos的表达，而钩吻碱（4 mg / kg）可使c-Fos表达降低58％。具有兴奋中枢神经作用，由于毒性很大，很少作药用。

- 1.2.2钩吻碱子应用

- 钩吻碱子是从钩吻中得到的生物碱，具有高效抗肿瘤活性，在肿瘤细胞中能够增加Bax/Bcl-2 的蛋白比例和 caspase-3 的表达。钩吻碱子具有抗焦虑、抗应激、抗银屑病和镇痛活性。在类风湿性关节炎动物模型中，钩吻碱子能够预防关节炎的发展。

- 1.3钩吻碱和钩吻碱子的毒理作用

- 1.3.1钩吻碱

- 主要抑制延脑的呼吸中枢，引起呼吸中枢麻痹，呼吸衰竭而死亡，同时作用于迷走神经和心肌，引起血液循环障碍，从而加剧了肝、肾等脏器的损害。

- 1.3.2钩吻碱子

- 毒理作用与钩吻碱相似。

- 1.3.3钩吻生物碱的危害

- 钩吻常见于广东、广西、贵州等地区，由于其型与金银花相似，导致民间多见误食钩吻而导致钩吻中毒，中毒患者多见为饮用含钩吻中药材的自酿中药药酒而导致中毒，或误把钩吻当做药用食材用于烹饪方面。钩吻全株都有大毒，根、茎、枝、叶含有8种钩吻生物碱，而当中钩吻碱和钩吻碱子是毒理研究最多的成分，也是钩吻的最具代表性成分。服食钩吻碱过量，即导致消化系统、循环系统和呼吸系统的强烈反应，肠发黑粘连。中毒症状包括流涎、恶心、口渴、吞咽困难、发热、呕吐、口吐白沫、抽搐、四肢麻木、肌肉无力、肌肉纤维颤动、舌硬、言语不清、烦躁不安、心律失常等。

- 1.3.4 钩吻的小鼠半数致死量

- 洪息君、陆文光等在《断肠草不同部位毒性的研究》中指出用钩吻植物的不同部位以1:10的煎剂来测定小鼠的半数致死量（LD50）植物中各部位的LD50分别为：钩吻根0.0798g /kg，老茎1.309 g/kg，嫩茎1.830 g/kg，叶0.255 g/kg，花0.458 g/kg，果实1.275 g/kg。据相关文献报道钩吻根3g左右或嫩芽7个，或流浸膏3.5mL，或钩吻碱0.15～0.3g经口摄入可使人致死。钩吻碱摄入量在0.15～0.3g，人体即有中毒迹象。

- 张永志、何宏源等在《钩吻素甲对小鼠的急性毒性实验研究》中指出使用钩吻碱灌胃的小鼠30分钟内半数致死浓度为78.23mg/kg，95%置信区间69.75~87.75mg/kg，而使用51.2mg/kg浓度灌胃的小鼠30分钟内小鼠无死亡，并且较低浓度的钩吻碱子（10mg/kg）亦对小鼠具有抗焦虑的治疗作用，说明低剂量的钩吻碱与钩吻碱子对机体基本无毒性影响。

## 2 标准溶液的配制及有效期验证

- 2.1 标准品信息

- 钩吻碱和钩吻碱子标准品均购自中国广州分析测试中心，详见表2-1

| - 表2-1 钩吻碱、钩吻碱子标准品信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 别称 | 货号 | 状态 | 纯度 | 剂型剂量 | 生产单位 |
| 钩吻碱 | 钩吻素甲 | NACC60513 | 粉末 | ≥98% | 20mg/瓶 | 中国广州分析测试中心 |
| 钩吻碱子 | 钩吻素子 | NACC60512 | 粉末 | ≥98% | 20mg/瓶 | 中国广州分析测试中心 |

- 2.2 标准溶液的配制

2.2.1标准储备液（1mg/mL）

分别精密称取钩吻碱、钩吻碱子标准品各10 mg，用甲醇溶解并稀释至10mL，摇匀，制成浓度为1mg/mL标准储备液。-20 ℃避光贮存，有效期6个月。

2.2.2混合标准中间工作溶液（1 µg/mL）

分别准确吸取标准储备液（1mg/mL）（2.2.1）各0.10 mL，用甲醇稀释至100mL，摇匀，制成1 μg/mL的混合标准中间工作液。

2.2.3混合标准工作溶液

分别准确吸取混合标准中间工作液（1 µg/mL）（2.2.2）适量，用甲醇稀释，摇匀，作为系列混合标准工作溶液，各化合物浓度依次为1 µg/L～200 µg/L，临用新制或依仪器响应情况配制适当浓度的混合标准工作溶液。

- 2.3 标准溶液有效期验证

分别取适量标准品粉末（对照组）、储存时间为1个月的标准储备液（含单标和混标）和储存时间为6个月的标准储备液（含单标和混标），分别按“2.2”的方法配制成10µg/L标准工作液，每个组设置3个平行。在相同条件下同时进样检测，每组单标和每组混标均检测钩吻碱、钩吻碱子。

分析比较不同储存时间的每种单标同时检测两种化合物的峰面积结果。该结果提示钩吻碱、钩吻碱子在正常储存条件下稳定，配制成混合标准溶液不影响定量。

分析比较不同储存时间的标准混合液检测两种化合物的峰面积结果，详见表2-2，存储1个月和6个月的各个化合物的峰面积与对照组的峰面积比较，均没有显著性差异（p > 0.05）。结果表明钩吻碱、钩吻碱子可以稳定储存于甲醇等介质中，高浓度的储备液有效期至少为6个月，标准中间液有效期至少为1个月。

表2-2 不同储存时间的标准混合液检测结果

| 储存时间 | 对照组 |  |  |  | 1个月 |  |  |  |  | 6个月 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化合物名称 | Area 1 | Area 2 | Area 3 |  | Area 1 | Area 2 | Area 3 | P值 |  | Area 1 | Area 2 | Area 3 | P值 |
| 钩吻碱 | 28789 | 29547 | 31201 |  | 31001 | 31520 | 30411 | 0.221 |  | 30141 | 29898 | 30112 | 0.789 |
| 钩吻碱子 | 30259 | 31544 | 32211 |  | 30443 | 29201 | 31985 | 0.466 |  | 29210 | 29985 | 32144 | 0.443 |

## 3本标准的检测范围及本方法检测原理的说明

3.1 检测范围

3.1.1 酒基质和保健汤基质的选取

2015年，在梧州地区发生一起农民工中毒事件，通过检测现场收集疑似引起中毒材料，包括钩吻植物、钩吻植物泡制的酒、以及中毒时农民工所饮用的用钩吻作为食材煮的“保健汤”，最终确认为钩吻中毒，据相关人员反馈，农民工在山上采集的“钩吻”植物误认为鸡血藤，继而通过泡酒，煲汤，以想达到活血补血，舒筋活络等功效，但由于植物鉴定知识和技能限制，误认植物而引起了食物中毒。而钩吻最长用的误服途径为泡酒和煲汤，所以本标准选取了酒基质和保健汤基质为主要研究对象。

3.1.2 蜂蜜基质的选取

2016年，在梧州地区也发生一起食品中毒事件，经过检测与有关部门的调查，其中毒样品为野生蜂蜜，蜜蜂经采集蜂巢附近的钩吻花蜜回巢形成了有毒蜂蜜，从而引起采集野生蜂蜜中毒事件，故本标准也选取了蜂蜜基质作为主要研究对象。

由于近年来，我们接收到的案件样品有蜂蜜基质、酒基质和保健汤基质等。规定了检测对象为蜂蜜、酒类及疑似钩吻中毒的食品中钩吻碱和钩吻碱子的测定，其它基质食品可参照执行。

- 3.2 方法检测原理

- 由于钩吻含钩吻碱、钩吻碱子等生物碱，其可在酸性条件下形成非离子状态，更容易溶解于水中，继而经过与强阳离子交换反相吸附剂固相萃取柱的作用吸附，用水与有机相淋洗除去杂质后，用碱性溶液洗脱，收集洗脱液，达到净化的作用。

- 由于高效液相色谱-三重四极杆串联质谱和气相色谱-串联质谱为实验室常配仪器，故本标准还采用了高效液相色谱-三重四极杆串联质谱和气相色谱-串联质谱分别作为方法一和方法二使用，根据欧盟委员会2002/ 657/ EC 决议的“四分法原则”，高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法选取一个母离子和两个子离子可得到较好的定性，气相色谱-串联质谱法选取四个特征离子也可得到较好的定性，同时该两个方法也是常用的定量方法，经方法适用性考察后，两个方法的定性与定量效果也能满足日常使用要求，且两个方法的检出限与定量限设定远低于钩吻碱和钩吻碱子的经口摄入中毒剂量，能满足食品中钩吻碱和钩吻碱子的常量与痕量分析。

- 由于高效液相色谱-串联高分辨质谱可得到目标物的准确分子量，根据欧盟委员会2002/ 657/ EC 决议的“四分法原则”，只需有2个准确分子匹配，即可快速、准确的定性，故本标准方法三仅作为定性方法。

- 经优化，本标准选用试样经1%盐酸超声提取，经MCX柱净化后，运用高效液相色谱-三重四极杆串联质谱或气相色谱-串联质谱对食品中钩吻碱和钩吻碱子进行定性和定量测定，用高效液相色谱-串联高分辨质谱对食品中钩吻碱和钩吻碱子进行筛查和定性确证。

## 4 高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法（方法一）

4.1 质谱测定条件

本试验使用质谱仪为Agilent QQQ-6490仪器购于安捷伦科技有限公司。用溶剂50%甲醇水（含0.1%甲酸）分别配制钩吻碱、钩吻碱子，浓度分别为1μg/mL。在仪器调谐通过后分别对上述两个物质进行全扫描，得到全扫描一级质谱数据后再进行二级质谱数据采集，对所得到的子离子的质谱参数进行逐个优化，最终仪器参数如下：离子源为ESI源，MRM正离子模式；毛细管电压3000V；离子源温度150℃；干燥气流量15L/min；雾化气压力25Psi；鞘气温度350℃；鞘气（N2）流量12L/min。化合物质谱参数详见表4-1，二级质谱图见图4-2～4-3。

| 表4-1化合物名称、分子式、母离子、子离子、碎裂电压、碰撞电压 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 化合物名称 | 分子式 | 母离子(m/z) | 子离子(m/z) | 碎裂电压/V | 碰撞能量/V |
| 1 | 钩吻碱 | C20H22N2O2 | 323.1 | 70.0a/236.1 | 380 | 35/25 |
| 2 | 钩吻碱子 | C20H22N2O | 307.2 | 220.1a/180.0 | 380 | 35/40 |
| 注：a为定量离子 |  |  |  |  |  |  |

4.2 液相测定条件

4.2.1色谱柱条件

色谱柱：ACE UltraCore 2.5μm C18 2.1x75 mm；柱温: 35℃。

4.2.2 流动相选择

- 本试验使用液相色谱仪为Agilent LC-1290仪器购于安捷伦科技有限公司。使用溶剂50%甲醇水（含0.1%甲酸）配制100 ng/mL和1000 ng/mL标准混合溶液，每个浓度设置6平行（进样量0.5 μL）。在液相色谱仪上以乙腈为有机相，0.1%甲酸水溶液为水相，泵系统自动灌注10 min，初始流动相平衡30 min后进样。待进样完毕后，以100%乙腈冲洗柱子30 min，然后更换0.1%甲酸水溶液（含5mmol/L甲酸铵）为水相，泵系统自动灌注10 min，初始流动相平衡30 min后重复进样。比较分析乙腈+0.1%甲酸水溶液和乙腈+0.1%甲酸水溶液（含5mmol/L甲酸铵）两组流动相下各检测项目的峰面积，结果以乙腈+0.1%甲酸水溶液（含5mmol/L甲酸铵）作为流动相时钩吻碱的峰面积明显高于乙腈+0.1%甲酸水溶液组，而钩吻碱子无明显差异，因此本检测方法选择乙腈+0.1%甲酸水溶液（含5mmol/L甲酸铵）作为流动相。

4.2.3洗脱程序优化

以乙腈为有机相（A），以0.1%甲酸水溶液（含5mmol/L甲酸铵）为水相（B）。经过优化的最终流动相洗脱程序详见表4-4，0 min有机相为5%，为初平衡；0～1.00 min有机相由5%升至10%，1.00～1.50 min有机相由10%升至35%，1.50～2.50 min有机相由35%升至90%为分离阶段；2.50～3.00 min有机相升到95%，为冲洗阶段；3.01～5.50 min有机相降至5%；为后平衡。在该条件下各物质的峰形对称、锐利，能完全分离，保留时间落在2.0～2.3 min，详见图4-5～4-7。

表4-4 梯度洗脱程序表

| 梯度时间/min | 流动相A/% | 流动相B/% |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 5 | 95 |
| 1.00 | 10 | 90 |
| 1.50 | 35 | 65 |
| 2.50 | 90 | 10 |
| 3.00 | 95 | 5 |
| 3.01 | 5 | 95 |
| 5.50 | 5 | 95 |

4.3 前处理方法优化

4.3.1提取液优化

我们对比了纯化水、0.5%盐酸水溶液、1%盐酸水溶液、1.5%盐酸水溶液和2%盐酸水溶液对同一株钩吻茎的粉碎样进行钩吻碱和钩吻碱子碱同步提取、稀释后，通过比较在高效液相色谱-三重四极杆串联质谱上测得的响应值来对比提取效率，由于钩吻碱和钩吻碱子均为生物碱物质，在酸性溶液提取下物质转为非离子化状态，使其在水中不易解离，提高了其溶解性。本试验结果表明用1%盐酸水溶液提取的钩吻碱和钩吻碱子响应最高，故选用1%盐酸水溶液作为提取溶剂。不同溶剂提取下的响应值详见表4-8。

| 表4-8不同溶剂提取下的响应值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 溶剂 | 钩吻碱响应值 | 钩吻碱子响应值 |
| 纯化水 | 110650 | 13523 |
| 0.5%盐酸水溶液 | 200650 | 20899 |
| 1%盐酸水溶液 | 277056 | 31569 |
| 1.5%盐酸水溶液 | 266044 | 30547 |
| 2%盐酸水溶液 | 266945 | 30449 |

4.3.2净化方法优化

我们对比了1%盐酸水直接提取样品（无净化）、经MCX固相萃取柱净化和C18固相萃取柱净化后的样品。结果显示，在1%盐酸水直接提取的基础上通过MCX固相萃取柱将生物碱成分富集后再净化的效果非常明显，C18固相萃取柱使生物碱损失量较大，生物碱含量明显低于用MCX净化的样品；而1%盐酸水直接提取样品（无净化），则干扰物质较多，且酸水作为提取溶剂对气相用毛细管色谱柱损伤较大，因此不宜采用。本实验最后采用MCX固相萃取柱作为净化方式。MCX固相萃取柱以混合型强阳离子交换反相吸附剂为基础，由PLS吸附剂键合磺酸基团得到，兼具阳离子交换和反相两种保留模式，适用于其共轭酸的pKa值处于2～10之间的碱性化合物。其保留机理以强阳离子交换相互作用和非极性相互作用为主，极性相互作用为次。适用于碱性化合物萃取。通过把待测物富集在MCX柱上，用水、甲醇淋洗除去除去试样中的糖和酯类等非极性干扰物，用碱性溶液洗脱收集，浓缩后溶解上机测定，最终优化的前处理方法如下：

对无结晶的蜂蜜样品，将其搅拌均匀。对有结晶的样品，在密闭情况下，置于不超过 60℃的水浴中温热，振荡，待样品全部融化后搅匀，迅速冷却至室温，分出0.5kg作为试样置于样品瓶中，密封，并标明标记，室温保存，待用。保健汤样品应将汤与汤渣混合均匀后作为试样。制备均匀的试样应置于样品瓶中，密封，并标明标记，置于2～8℃保存，待用。

称取1g（精确至0.01g）制备均匀的样品置于100mL一次性离心管中，加入1%盐酸水溶液至50mL，涡旋振荡2min后超声处理（100 W，40 kHz）30分钟，3000r/mim离心5分钟，吸取上清液5.00mL到已活化的Creole MCX柱（MCX柱依次用甲醇3mL、水3mL活化），依次用水5mL、甲醇5mL淋洗，弃去全部流出液，抽干MCX柱，用5%氨化甲醇5mL洗脱，收集洗脱液，并于40℃氮吹至干，加入溶剂50%甲醇水（含0.1%甲酸）1.00mL溶解残渣，过0.22μm有机滤膜，备用。或根据实际浓度适当稀释，备用。MCX填料结构详见图4-9。

4.4 精密度试验

钩吻碱在28～70μg/kg、钩吻碱子在20～50μg/kg（蜂蜜基质、酒基质、保健汤基质）低、中、高3个加标浓度，连续进样6针，计算其相对标准偏差，钩吻碱的蜂蜜基质相对标准偏差为0.9%～3.0%，酒基质的相对标准偏差为0.6%～2.5%，保健汤基质的相对标准偏差为1.0%～2.5%；钩吻碱子的蜂蜜基质相对标准偏差为0.8%～2.7%，酒基质的相对标准偏差为0.7%～2.2%，保健汤基质的相对标准偏差为1.5%～3.2%。该试验中3种基质的精密度试验RSD均小于5%，说明仪器精密度良好。结果详见表4-10。

| 表4-10高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法精密度试验 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基质类型 |  | 蜂蜜 | 酒 | 保健汤* |
| 物质种类 | 添加浓度/（μg/kg） | 相对标准偏差(RSD) | 相对标准偏差(RSD) | 相对标准偏差(RSD) |
| 钩吻碱 | 28 | 3.0% | 2.5% | 2.5% |
|  | 56 | 2.7% | 1.1% | 2.0% |
|  | 70 | 0.9% | 0.6% | 1.0% |
| 钩吻碱子 | 20 | 2.7% | 2.2% | 3.2% |
|  | 40 | 2.5% | 1.0% | 1.7% |
|  | 50 | 0.8% | 0.7% | 1.5% |

*保健汤为误用钩吻作为原材料加水煮熟后的汁液。

4.5 基质效应考察

基质效应(matrix effect，ME)是指在样品测试过程中，目标化合物以外的其他物质直接或间接影响质谱检测的现象。目前一般采用空白样品前处理净化后添加标准品的方法来评价基质效应。当｜ME︱≤10％，提示基质效应较小，可用溶剂标准曲线进行定量；当10％<｜ME︱≤50％，提示基质效应较大，若用溶剂外标法定量回收率达不到要求，则需要用基质标准曲线进行定量以消除基质效应对结果的影响；当｜ME︱> 50％，提示基质效应很强，严重影响定量，需要重新优化样品前处理方法。

将空白基质试样按标准前处理方法进行提取、净化后获得空白基质提取液，分别使用空白基质提取液和50%甲醇水（含0.1%甲酸）溶剂将钩吻碱和钩吻碱子配制为浓度2 ng/mL、8ng/mL、20ng/mL的基质标准溶液和溶剂标准溶液；进行检测，计算基质效应，结果都在95%～105%范围内，说明经本方法提取和净化后，基质效应不明显，故标准曲线用50%甲醇水（含0.1%甲酸）溶剂配制标准系列浓度也适用于本标准的检测。考察结果详见表4-11。

| 表4-11基质效应考察结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基质类型 |  | 蜂蜜 | 酒 | 保健汤* |
| 项目 | 添加浓度(ng/mL) | S+空白基质/S /% | S+空白基质/S /% | S+空白基质/S /% |
| 钩吻碱 | 2 | 101.7 | 99.7 | 98.7 |
|  | 8 | 99.6 | 98.6 | 97.5 |
|  | 10 | 102.3 | 98.7 | 99.6 |
| 钩吻碱子 | 2 | 104.7 | 102.3 | 99.2 |
|  | 8 | 101.4 | 101.6 | 101.5 |
|  | 10 | 102.6 | 100.7 | 100.6 |

*保健汤为误用钩吻作为原材料加水煮熟后的汁液。

4.6 标准曲线

钩吻碱标准品溶液工作曲线在14μg/kg～284μg/kg（浓度为1.4ng/mL～28.4ng/mL）线性关系良好，线性方程y=5116.072769x-1015.616631，相关系数R=0.999；钩吻碱子标准品溶液工作曲线在10μg/kg～200μg/kg（浓度为1.0ng/mL～20.0ng/mL）线性关系良好，线性方程y=644.826518x- 56.355908，相关系数R=0.999，详见图4-12，图4-13。

4.7 重复性试验
 分别称取三种基质各5份1.00g样品置于离心管中，分别加入标准液使钩吻碱含量为280μg/kg，钩吻碱子含量为200μg/kg。按4.3.2前处理方法，提取，净化并检测。结果蜂蜜基质中钩吻碱的相对标准偏差为1.8%，酒基质中钩吻碱的相对标准偏差为2.9%，保健汤基质中钩吻碱的相对标准偏差为2.2%；蜂蜜基质中钩吻碱子的相对标准偏差为3.2%，酒基质中钩吻碱子的相对标准偏差为2.8%，保健汤基质中钩吻碱子的相对标准偏差为2.2%。该试验中3种基质的重复性试验RSD均小于5%，说明方法重现性良好。详见表4-14。

| 表4-14重复性试验结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜂蜜基质 |  |  |  |  |  |
| 名称 | CF1 | CF2 | CF3 | CF4 | CF5 |
| 取样量m/g | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 钩吻碱 | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) |
|  | 265 | 260 | 259 | 270 | 266 |
| RSD/% | 1.8 |  |  |  |  |
| 钩吻碱子 | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) |
|  | 190 | 188 | 185 | 196 | 200 |
| RSD/% | 3.2 |  |  |  |  |
| 酒基质 |  |  |  |  |  |
| 名称 | CF1 | CF2 | CF3 | CF4 | CF5 |
| 取样量m/g | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 钩吻碱 | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) |
|  | 258 | 276 | 269 | 262 | 273 |
| RSD/% | 2.9 |  |  |  |  |
| 钩吻碱子 | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) |
|  | 201 | 198 | 203 | 209 | 194 |
| RSD/% | 2.8 |  |  |  |  |
| 保健汤基质（保健汤为误用钩吻作为原材料加水煮熟后的汁液） |  |  |  |  |  |
| 名称 | CF1 | CF2 | CF3 | CF4 | CF5 |
| 取样量m/g | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 钩吻碱 | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) |
|  | 259 | 269 | 272 | 282 | 277 |
| RSD/% | 3.2 |  |  |  |  |
| 钩吻碱子 | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) |
|  | 210 | 210 | 208 | 200 | 204 |
| RSD/% | 2.2 |  |  |  |  |

4.8 回收率试验

钩吻碱在28～280μg/kg、钩吻碱子在20～200μg/kg（蜂蜜基质、酒基质、保健汤基质）低、中、高3个加标浓度回收率详见下表4-15，该试验中3种基质的回收率试验RSD均小于5%，说明方法准确度高。

| 表4-15 钩吻碱、钩吻碱子在不同基质中的回收率 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基质类型 |  | 蜂蜜 |  | 酒 |  | 保健汤* |  |
| 物质种类 | 添加浓度/（μg/kg） | 回收率 | 相对标准偏差(RSD) | 回收率 | 相对标准偏差(RSD) | 回收率 | 相对标准偏差(RSD) |
| 钩吻碱 | 28 | 89.3%～95.9% | 2.0%～3.9% | 90.3%～95.0% | 1.3%～2.9% | 89.6%～93.0% | 2.5%～3.6% |
|  | 56 | 91.0%～96.1% | 2.0%～3.4% | 94.1%～98.1% | 1.1%～2.4% | 90.2%～96.0% | 2.3%～3.4% |
|  | 280 | 92.3%～98.1% | 2.0%～2.9% | 96.2%～98.1% | 1.0%～2.0% | 91.6%～98.1% | 2.1%～2.8% |
| 钩吻碱子 | 20 | 86.2%～91.2% | 2.2%～4.0% | 89.9%～95.1% | 1.1%～3.0% | 85.9%～92.1% | 1.7%～3.8% |
|  | 40 | 88.2%～93.2% | 2.2%～3.5% | 90.2%～96.2% | 1.2%～2.8% | 88.2%～94.1% | 1.6%～2.9% |
|  | 200 | 89.6%～95.1% | 2.1%～2.8% | 91.0%～97.3% | 1.1%～2.2% | 90.0%～95.4% | 1.7%～2.1% |

*保健汤为误用钩吻作为原材料加水煮熟后的汁液。

4.9 检测方法的检出限、定量限

以加标试验来进行方法灵敏度的确定。以钩吻碱、钩吻碱子定性离子信噪比≥3来确定检出限，经试验钩吻碱检出浓度可做到0.28ng/mL（2.8μg/kg），钩吻碱子检出浓度可做到0.2ng/mL（2μg/kg）。以钩吻碱、钩吻碱子定量离子信噪比≥10来确定定量限，经试验钩吻碱检出浓度可做到0.56ng/mL（5.6μg/kg），钩吻碱子检出浓度可做到0.4ng/mL（4μg/kg）。由于考虑各执行单位仪器灵敏度的差异以及钩吻碱和钩吻碱子为常量检测指标，经口摄入引起中毒量为毫克级，最终确定当称样量为1 g（精确至0.01g），稀释倍数为10时，本方法中钩吻碱检出限为14μg/kg，钩吻碱子检出限为10μg/kg，钩吻碱定量限为28μg/kg，钩吻碱子定量限为20μg/kg。详见下表4-16。

| 表4-16 钩吻碱、钩吻碱子在食品中的检出限、定量限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 化合物名称 | 检出限（μg/kg） | 定量限（μg/kg） |
| 1 | 钩吻碱 | 14 | 28 |
| 2 | 钩吻碱子 | 10 | 20 |

## 5 气相色谱-串联质法（方法二）

5.1 质谱测定条件

本试验使用质谱仪为Agilent 7000C仪器购于安捷伦科技有限公司。用溶剂甲醇分别配制钩吻碱、钩吻碱子，浓度分别为1μg/mL。在仪器调谐通过后分别对上述两个物质在EI源70 eV轰击下进行全扫描记录所产生的子离子，最终优化得到的仪器参数如下：离子源电子轰击源(EI) 70 eV；离子源温度230 ℃；接口温度280 ℃；四极杆温度150 ℃； 全扫描（SCAN）质量范围40-350 amu；详见表5-1，图5-2。

接口温度需保证目标物完全汽化到质谱端，故选用280℃，而质谱扫描范围需尽可能包含两个目标物的碎片离子分子量，低质量端从40amu开始可避免采集如氧气、氮气等空气干扰，高质量端截止至350amu可包含了钩吻碱的分子离子322amu。

| 表5-1 化合物名称、分子式、定量离子、定性离子 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 化合物名称 | 分子式 | 定量离子 （m/z） | 定性离子 （m/z） |
| 1 | 钩吻碱 | C20H22N2O2 | 322.0 | 279.0，251.0，108.0 |
| 2 | 钩吻碱子 | C20H22N2O | 306.0 | 263.0，223.0，70.0 |

5.2 气相测定条件

- 本试验使用气相色谱仪Agilent GC 7890B仪器购于安捷伦科技有限公司。用HP-5MS 0.25 mm×30 m×0.25 μm 色谱柱在作为分离色谱柱通过调节气相色谱条件使钩吻碱和钩吻碱子达到完全分离，最终仪器参数如下：色谱柱HP-5MS 0.25 mm×30 m×0.25 μm；载气高纯氦气；进样口温度280℃；进样量1.0μL不分流进样；程序升温(初始温度为150 ℃，保持2 min，然后15℃·min-1升至280 ℃，保持4 min)，详见图5-3～5-5。

5.3 前处理方法优化

考虑到含水的溶剂汽化后会体积膨胀引起过载，容易造成反冲，以致目标物损失，另外含水的溶剂也容易造成非极性色谱柱（HP-5）的损害，故在方法气相色谱-串联质法中最后的定容溶剂选择用甲醇替代50%甲醇水溶液（含0.1%甲酸），最终前处理方法为：

对无结晶的蜂蜜样品，将其搅拌均匀。对有结晶的样品，在密闭情况下，置于不超过 60℃的水浴中温热，振荡，待样品全部融化后搅匀，迅速冷却至室温，分出0.5kg作为试样置于样品瓶中，密封，并标明标记，室温保存，待用。保健汤样品应将汤与汤渣混合均匀后作为试样。制备均匀的试样应置于样品瓶中，密封，并标明标记，置于2～8℃保存，待用。

称取1g（精确至0.01g）样品置于100mL一次性离心管中，加入1%盐酸水溶液至50mL，涡旋振荡2min后超声处理（100 W，40 kHz）30分钟，3000r/mim离心5分钟，吸取上清液5.00mL到已活化的Creole MCX柱（MCX柱依次用甲醇3mL、水3mL活化），依次用水5mL、甲醇5mL淋洗，弃去全部流出液，抽干MCX柱，用5%氨化甲醇5mL洗脱，收集洗脱液，并于40℃氮吹至干，加入溶剂甲醇1.00mL溶解残渣，过0.22μm有机滤膜，备用。或根据实际浓度适当稀释，备用。

5.4 精密度试验

钩吻碱在140～350μg/kg、钩吻碱子在100～250μg/kg（蜂蜜基质、酒基质、保健汤基质）低、中、高3个加标浓度，连续进样6针，计算其相对标准偏差，钩吻碱的蜂蜜基质相对标准偏差为1.9%～3.7%，酒基质的相对标准偏差为1.7%～3.1%，保健汤基质的相对标准偏差为1.9%～2.9%；钩吻碱子的蜂蜜基质相对标准偏差为1.6%～3.8%，酒基质的相对标准偏差为1.0%～2.2%，保健汤基质的相对标准偏差为1.9%～3.1%。详见表5-6。

| 表5-6气相色谱-串联质法精密度试验 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基质类型 |  | 蜂蜜 | 酒 | 保健汤* |
| 物质种类 | 添加浓度 /（μg/kg） | 相对标准偏差(RSD) | 相对标准偏差(RSD) | 相对标准偏差(RSD) |
| 钩吻碱 | 140 | 3.2% | 2.5% | 2.9% |
|  | 280 | 3.7% | 3.1% | 2.4% |
|  | 350 | 1.9% | 1.7% | 1.9% |
| 钩吻碱子 | 100 | 3.8% | 2.2% | 2.8% |
|  | 200 | 3.5% | 1.0% | 3.1% |
|  | 250 | 1.6% | 1.8% | 1.9% |

*保健汤为误用钩吻作为原材料加水煮熟后的汁液。

5.5 基质效应考察

基质效应(matrix effect，ME)是指在样品测试过程中，目标化合物以外的其他物质直接或间接影响质谱检测的现象。目前一般采用空白样品前处理净化后添加标准品的方法来评价基质效应。当｜ME︱≤10％，提示基质效应较小，可用溶剂标准曲线进行定量；当10％<｜ME︱≤50％，提示基质效应较大，若用溶剂外标法定量回收率达不到要求，则需要用基质标准曲线进行定量以消除基质效应对结果的影响；当｜ME︱> 50％，提示基质效应很强，严重影响定量，需要重新优化样品前处理方法。

将空白基质试样按标准前处理方法进行提取、净化后获得空白提取液，分别使用空白基质提取液和50%甲醇水（含0.1%甲酸）溶剂将钩吻碱和钩吻碱子配制为浓度5 ng/mL、20 ng/mL、25 ng/mL的基质标准溶液和溶剂标准溶液；进行检测，计算基质效应，结果都在95%～105%范围内，说明经本方法提取和净化后，基质效应不明显，故标准曲线用50%甲醇水（含0.1%甲酸）溶剂配制标准系列浓度也适用于本标准的检测。考察结果详见表5-7。

| 表5-7基质效应考察结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基质类型 |  | 蜂蜜 | 酒 | 保健汤* |
| 项目 | 添加浓度(ng/mL) | S+空白基质/S /% | S+空白基质/S /% | S+空白基质/S /% |
| 钩吻碱 | 5 | 103.7 | 102.4 | 103.3 |
|  | 20 | 100.2 | 102.1 | 102.5 |
|  | 25 | 98.6 | 99.4 | 100.6 |
| 钩吻碱子 | 5 | 103.4 | 102.4 | 101.6 |
|  | 20 | 100.5 | 100.3 | 101.1 |
|  | 25 | 99.4 | 98.6 | 97.3 |

*保健汤为误用钩吻作为原材料加水煮熟后的汁液。

5.6 标准曲线

钩吻碱标准品溶液工作曲线在142μg/kg～2842μg/kg（浓度为14.2ng/mL～284.2ng/mL）线性关系良好，线性方程y=1527.868234x+42475.917066，相关系数R=0.999；钩吻碱子标准品溶液工作曲线在101μg/kg～2018μg/kg（浓度为10.1ng/mL～201.8ng/mL）线性关系良好，线性方程y=3138.588520x- 2940.386876，相关系数R=0.999，详见图5-8，图5-9。

5.7 重复性试验

分别称取三种基质各5份1.00g样品置于离心管中，分别加入标准液使钩吻碱含量为284μg/kg，钩吻碱子含量为201.6μg/kg。按5.3前处理方法，提取，净化并检测。结果蜂蜜基质中钩吻碱的相对标准偏差为2.3%，酒基质中钩吻碱的相对标准偏差为1.6%，保健汤基质中钩吻碱的相对标准偏差为2.9%；蜂蜜基质中钩吻碱子的相对标准偏差为2.9%，酒基质中钩吻碱子的相对标准偏差为2.2%，保健汤基质中钩吻碱子的相对标准偏差为2.5%，详见表5-10。

| 表5-10重复性试验结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜂蜜基质 |  |  |  |  |  |
| 名称 | CF1 | CF2 | CF3 | CF4 | CF5 |
| 取样量m/g | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 钩吻碱 | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) |
|  | 273 | 268 | 284 | 278 | 280 |
| RSD/% | 2.3 |  |  |  |  |
| 钩吻碱子 | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) |
|  | 203 | 206 | 205 | 192 | 198 |
| RSD/% | 2.9 |  |  |  |  |
| 酒基质 |  |  |  |  |  |
| 名称 | CF1 | CF2 | CF3 | CF4 | CF5 |
| 取样量m/g | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 钩吻碱 | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) |
|  | 276 | 280 | 282 | 280 | 288 |
| RSD/% | 1.6 |  |  |  |  |
| 钩吻碱子 | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) |
|  | 208 | 204 | 209 | 198 | 207 |
| RSD/% | 2.2 |  |  |  |  |
| 保健汤基质（保健汤为误用钩吻作为原材料加水煮熟后的汁液） |  |  |  |  |  |
| 名称 | CF1 | CF2 | CF3 | CF4 | CF5 |
| 取样量m/g | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 钩吻碱 | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) |
|  | 279 | 271 | 285 | 287 | 292 |
| RSD/% | 2.9 |  |  |  |  |
| 钩吻碱子 | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) | 检出量 /(μg/kg) |
|  | 203 | 198 | 195 | 199 | 208 |
| RSD/% | 2.5 |  |  |  |  |

5.8 回收率试验

钩吻碱在280～2800μg/kg、钩吻碱子在200～2000μg/kg（蜂蜜基质、酒基质、保健汤基质）低、中、高3个加标浓度回收率详见下表5-11，该试验中3种基质的回收率试验RSD均小于5%，说明方法准确度高。

| 表5-11 钩吻碱、钩吻碱子在不同基质中的回收率 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基质类型 |  | 蜂蜜 |  | 酒 |  | 保健汤* |  |
| 物质种类 | 添加浓度/（μg/kg） | 回收率 | 相对标准偏差(RSD) | 回收率 | 相对标准偏差(RSD) | 回收率 | 相对标准偏差(RSD) |
| 钩吻碱 | 280 | 84.3%～90.9% | 2.0%～4.2% | 85.3%～91.2% | 2.0%～3.5% | 83.9%～91.2% | 2.7%～3.8% |
|  | 560 | 86.2%～90.7% | 2.0%～3.4% | 88.2%～92.1% | 1.8%～3.0% | 85.2%～91.6% | 2.5%～3.4% |
|  | 2800 | 90.2%～93.6% | 2.0%～3.0% | 89.8%～93.9% | 1.9%～2.6% | 88.5%～93.1% | 2.1%～2.9% |
| 钩吻碱子 | 200 | 84.2%～89.6% | 2.1%～4.2% | 86.9%～90.2% | 1.6%～3.2% | 85.9%～91.1% | 1.9%～3.9% |
|  | 400 | 86.3%～91.2% | 2.3%～3.7% | 87.2%～91.3% | 1.5%～2.9% | 87.3%～92.2% | 1.8%～3.5% |
|  | 2000 | 88.5%～92.1% | 2.1%～2.9% | 89.0%～92.3% | 1.13%～2.8% | 89.7%～92.3% | 1.7%～2.9% |

*保健汤为误用钩吻作为原材料加水煮熟后的汁液。

5.9 检测方法的检出限、定量限

以加标试验来进行方法灵敏度的确定。以钩吻碱、钩吻碱子定性离子信噪比≥3来确定检出限，经试验钩吻碱检出浓度可做到2.8ng/mL（28μg/kg），钩吻碱子检出浓度可做到2.0ng/mL（20μg/kg）。以钩吻碱、钩吻碱子定量离子信噪比≥10来确定定量限，经试验钩吻碱定量浓度可做到5.6ng/mL（56μg/kg），钩吻碱子定量浓度可做到4.0ng/mL（40μg/kg），由于考虑各执行单位仪器灵敏度的差异以及钩吻碱和钩吻碱子为常量检测指标，经口摄入引起中毒量为毫克级，最终确定当称样量为1 g（精确至0.01g），稀释倍数为10时，本方法中钩吻碱检出限为140μg/kg，钩吻碱子检出限为100μg/kg，钩吻碱定量限为280μg/kg，钩吻碱子定量限为200μg/kg。详见表5-12。

表5-12 钩吻碱、钩吻碱子在食品中的检出限

| 序号 | 化合物名称 | 检出限（μg/kg） | 定量限（μg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钩吻碱 | 140 | 280 |
| 2 | 钩吻碱子 | 100 | 200 |

## 6 高效液相色谱-串联高分辨质谱法（方法三）

6.1 质谱测定条件

本试验使用四极杆-飞行时间质谱仪为Agilent QTOF-6550仪器购于安捷伦科技有限公司。用溶剂50%甲醇水（含0.1%甲酸）分别配制钩吻碱、钩吻碱子，浓度分别为1μg/mL。在仪器质量轴校正通过后，分别对上述两个物质进行一级质谱数据采集（MS模式）。得到一级质谱数据后再进行二级质谱数据采集（MS/MS模式），用得到的二级质谱图（见图6-1、图6-2）通过Agilent Mass Hunter PCDL Manage软件或仪器商自带数据库软件进行谱库的建立。然后对化合物的质谱参数进行逐个优化，最终仪器参数如下：离子源为ESI源，正离子MS/MS模式；毛细管电压3500V；离子源温度200℃；干燥气流量14L/min；雾化气压力35Psi；鞘气温度350℃；鞘气（N2）流量11L/min。化合物质谱参数见表6-3，二级质谱图见图6-1，图6-2。

| 表6-3化合物名称、分子式、准分子离子、碰撞电压及主要碎片离子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名 | 分子式 | 准分子离子 （m/z） | 碎裂电压（V） | 碰撞电压（V） | 主要碎片离子（m/z） |
| 钩吻碱 | C20H22N2O2 | 323.1783 | 380 | 40 | 70.0656，91.0542， 195.0683，236.1073 |
| 钩吻碱子 | C20H22N2O | 307.1089 | 380 | 40 | 70.0654，130.0657，167.0735，180.0811，220.1123 |

6.2 液相测定条件

6.2.1色谱柱条件

Thermo Accucore RP-MS 100×2.1mm 2.6μm；柱温: 35℃。

6.2.2 流动相选择

使用乙腈+0.1%甲酸水溶液（含5mmol/L甲酸铵）作为流动相。

6.2.3 洗脱程序优化

本试验使用液相色谱仪为Agilent LC-1290仪器购于安捷伦科技有限公司。以乙腈为有机相（A），以0.1%甲酸水溶液（含5mmol/L甲酸铵）为水相（B）。经过优化的最终流动相洗脱程序见表6-4，0 min有机相为5%，为初平衡；0～3.00 min有机相由5%升至20%，为分离阶段；3.01～4.00 min有机相维持95%，为冲洗阶段；4.01～6.00 min有机相降至5%；为后平衡。在该条件下各物质的峰形对称、锐利，能完全分离，保留时间落在2.8～3.8 min，详见表6-4，图6-5～6-7。

表6-4 梯度洗脱程序

| 梯度时间/min | 流动相A/% | 流动相B/% |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 5 | 95 |
| 3.00 | 20 | 80 |
| 3.01 | 95 | 5 |
| 4.00 | 95 | 5 |
| 4.01 | 5 | 95 |
| 6.00 | 5 | 95 |

图6-7钩吻碱、钩吻碱子提取离子色谱叠加图

6.3 前处理方法

对无结晶的蜂蜜样品，将其搅拌均匀。对有结晶的样品，在密闭情况下，置于不超过 60℃的水浴中温热，振荡，待样品全部融化后搅匀，迅速冷却至室温，分出0.5kg作为试样置于样品瓶中，密封，并标明标记，室温保存，待用。保健汤样品应将汤与汤渣混合均匀后作为试样。制备均匀的试样应置于样品瓶中，密封，并标明标记，置于2～8℃保存，待用。

称取1g（精确至0.01g）制备均匀的样品置于100mL一次性离心管中，加入1%盐酸水溶液至50mL，涡旋振荡2min后超声处理（100 W，40 kHz）30分钟，3000r/mim离心5分钟，吸取上清液5.00mL到已活化的Creole MCX柱（MCX柱依次用甲醇3mL、水3mL活化），依次用水5mL、甲醇5mL淋洗，弃去全部流出液，抽干MCX柱，用5%氨化甲醇5mL洗脱，收集洗脱液，并于40℃氮吹至干，加入溶剂50%甲醇水（含0.1%甲酸）1.00mL溶解残渣，过0.22μm有机滤膜，备用。或根据实际浓度适当稀释，备用。

6.4 检测方法的灵敏度和专属性

6.4.1方法的灵敏度

以加标试验来进行方法灵敏度的确定。应达到钩吻碱、钩吻碱子的一级图谱和二级图谱与所建立的数据库匹配匹配度均能达到90%以上，并且信噪比≥3。经试验钩吻碱检出浓度可做到14.0ng/mL（140μg/kg），钩吻碱子检出浓度可做到10.0ng/mL（100μg/kg）。最终确定当取样量为1g，稀释倍数为10时，本方法中钩吻碱检出限为140μg/kg，钩吻碱子检出限为100μg/kg。详见表6-8，图6-9，图6-10。

表6-8食品中的钩吻碱、钩吻碱子的检出限

| 中文名 | 食品 |
| --- | --- |
|  | 检出限（μg/kg） |
| 钩吻碱 | 140 |
| 钩吻碱子 | 100 |

## 7方法验证结果

本研究委托5家权威检测机构进行方法验证。选取的3种试验样品分别为：蜂蜜、酒和保健汤，覆盖了本标准方法中的所有检测类型，具有代表性。5家实验室分别为：实验室1，玉林市食品药品检测中心；实验室2，钦州市食品药品检验所；实验室3，贺州市食品药品检验所；实验室4，安捷伦科技有限公司化学分析仪器部；实验室5，赛默飞世尔科技（中国）有限公司。对《食品中钩吻碱和钩吻碱子的测定》的方法验证结果见7-附件1，汇总分析结果见表7-1至表7-5。

5家实验室参与高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法加标试验，对蜂蜜基质加标各个项目各个添加浓度水平的回收率为86.4%～99.1%，相对标准偏差为0.2%～1.8%；对酒基质加标各个项目各个添加浓度水平的回收率为87.0%～99.1%，相对标准偏差为0.2%～2.0%；对保健汤基质加标各个项目各个添加浓度水平的回收率为89.0%～99.2%，相对标准偏差为0.4%～2.2%。

5家实验室参与气相色谱-串联质谱法加标试验，对蜂蜜基质加标各个项目各个添加浓度水平的回收率为88.7%～98.0%，相对标准偏差为0.2%～2.0%；对酒基质加标各个项目各个添加浓度水平的回收率为88.0%～98.3%，相对标准偏差为0.2%～2.4%；对保健汤基质加标各个项目各个添加浓度水平的回收率为87.2%～98.7%，相对标准偏差为0.3%～3.2%。

2家实验室参与高效液相色谱-串联高分辨质谱法加标试验，对蜂蜜基质加标各个项目各个添加浓度水平的定性匹配率为95%～98%；对酒基质加标各个项目各个添加浓度水平的定性匹配率为95%～99%；对保健汤基质加标各个项目各个添加浓度水平的定性匹配率为95%～99%。

综上，《食品中钩吻碱和钩吻碱子的测定》的方法验证结果均满足《实验室质量控制规范 食品理化检测》(GB/T 27404-2008)标准中对方法回收率和精密度的相关规定。

表7-1液质联用结果

| 加标基质 | 检测项目 | 加标浓度（μg/kg） | 安捷伦 |  |  | 赛默飞 |  |  | 玉林所 |  |  | 钦州所 |  |  | 贺州所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rec/% | RSD/% |  | Rec/% | RSD/% |  | Rec/% | RSD/% |  | Rec/% | RSD/% |  | Rec/% | RSD/% |
| 蜂蜜 | 钩吻碱 | 710.5 | 93.5 | 1.0 |  | 90.1 | 0.7 |  | 89.5 | 1.6 |  | 88.9 | 1.0 |  | 89.4 | 0.7 |
|  |  | 1421 | 94.4 | 1.0 |  | 94.8 | 0.4 |  | 89.3 | 1.1 |  | 94.1 | 0.6 |  | 93.0 | 0.8 |
|  |  | 1776 | 99.1 | 0.4 |  | 98.7 | 0.3 |  | 91.9 | 1.7 |  | 92.3 | 0.7 |  | 93.1 | 0.6 |
|  | 钩吻碱子 | 504.5 | 96.3 | 0.8 |  | 96.3 | 1.8 |  | 93.9 | 0.9 |  | 86.4 | 1.8 |  | 93.6 | 0.6 |
|  |  | 1009 | 93.8 | 0.5 |  | 95.8 | 1.3 |  | 96.2 | 1.5 |  | 92.9 | 0.6 |  | 93.6 | 0.3 |
|  |  | 1261 | 93.0 | 0.4 |  | 93.8 | 0.2 |  | 94.4 | 0.4 |  | 90.6 | 0.5 |  | 92.7 | 0.8 |
| 酒 | 钩吻碱 | 710.5 | 92.9 | 1.1 |  | 90.2 | 0.6 |  | 87.0 | 1.1 |  | 91.0 | 0.5 |  | 90.3 | 1.5 |
|  |  | 1421 | 94.4 | 0.9 |  | 94.7 | 0.2 |  | 88.3 | 1.3 |  | 94.0 | 0.2 |  | 89.0 | 1.1 |
|  |  | 1776 | 99.1 | 0.5 |  | 97.9 | 0.3 |  | 91.3 | 0.6 |  | 92.9 | 1.5 |  | 93.0 | 0.9 |
|  | 钩吻碱子 | 504.5 | 95.0 | 1.0 |  | 96.0 | 2.0 |  | 93.0 | 1.4 |  | 92.5 | 0.5 |  | 92.5 | 0.6 |
|  |  | 1009 | 95.5 | 1.0 |  | 95.7 | 0.9 |  | 95.7 | 0.3 |  | 93.8 | 0.3 |  | 92.6 | 1.5 |
|  |  | 1261 | 94.2 | 0.4 |  | 93.7 | 0.3 |  | 92.5 | 0.8 |  | 93.4 | 0.5 |  | 91.7 | 0.7 |
| 保健汤 | 钩吻碱 | 710.5 | 93.0 | 1.0 |  | 89.7 | 0.9 |  | 88.8 | 1.6 |  | 90.8 | 0.9 |  | 90.5 | 1.6 |
|  |  | 1421 | 94.4 | 0.7 |  | 95.2 | 2.2 |  | 94.9 | 1.0 |  | 93.2 | 1.0 |  | 89.0 | 1.2 |
|  |  | 1776 | 99.2 | 0.6 |  | 98.0 | 0.4 |  | 91.4 | 0.7 |  | 93.0 | 0.7 |  | 93.4 | 0.9 |
|  | 钩吻碱子 | 504.5 | 95.2 | 1.3 |  | 95.8 | 1.9 |  | 92.7 | 1.7 |  | 93.6 | 0.9 |  | 92.2 | 0.6 |
|  |  | 1009 | 95.7 | 1.0 |  | 95.7 | 0.9 |  | 93.2 | 0.7 |  | 93.1 | 0.7 |  | 93.6 | 1.4 |
|  |  | 1261 | 93.9 | 0.6 |  | 93.8 | 0.4 |  | 90.1 | 1.0 |  | 92.9 | 0.5 |  | 93.0 | 0.7 |

表7-2气质联用结果

| 加标基质 | 检测项目 | 加标浓度（μg/kg） | 安捷伦 |  |  | 赛默飞 |  |  | 玉林所 |  |  | 钦州所 |  |  | 贺州所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rec/% | RSD/% |  | Rec/% | RSD/% |  | Rec/% | RSD/% |  | Rec/% | RSD/% |  | Rec/% | RSD/% |
| 蜂蜜 | 钩吻碱 | 710.5 | 93.0 | 0.9 |  | 90.2 | 0.6 |  | 89.8 | 0.7 |  | 92.8 | 0.7 |  | 92.5 | 0.3 |
|  |  | 1421 | 94.0 | 0.6 |  | 94.7 | 0.2 |  | 88.7 | 0.4 |  | 94.4 | 0.3 |  | 90.6 | 0.4 |
|  |  | 1776 | 98.0 | 0.3 |  | 97.9 | 0.3 |  | 91.9 | 1.2 |  | 93.5 | 0.8 |  | 92.5 | 0.3 |
|  | 钩吻碱子 | 504.5 | 95.0 | 1.1 |  | 96.0 | 2.0 |  | 93.6 | 1.4 |  | 91.1 | 1.1 |  | 93.2 | 1.0 |
|  |  | 1009 | 95.9 | 1.2 |  | 95.7 | 0.9 |  | 96.3 | 0.9 |  | 93.6 | 0.4 |  | 93.6 | 0.6 |
|  |  | 1261 | 93.6 | 0.7 |  | 93.7 | 0.3 |  | 93.4 | 0.5 |  | 91.8 | 0.5 |  | 93.3 | 0.6 |
| 酒 | 钩吻碱 | 710.5 | 93.0 | 2.0 |  | 89.7 | 0.9 |  | 90.1 | 2.4 |  | 91.5 | 1.5 |  | 90.3 | 1.1 |
|  |  | 1421 | 95.3 | 0.8 |  | 93.8 | 0.2 |  | 88.0 | 0.7 |  | 93.9 | 0.8 |  | 89.1 | 1.4 |
|  |  | 1776 | 98.3 | 0.1 |  | 98.2 | 0.2 |  | 91.5 | 0.6 |  | 93.1 | 0.9 |  | 92.8 | 0.7 |
|  | 钩吻碱子 | 504.5 | 95.8 | 1.8 |  | 92.3 | 1.5 |  | 92.9 | 1.7 |  | 94.0 | 1.1 |  | 92.5 | 0.6 |
|  |  | 1009 | 95.5 | 1.0 |  | 95.1 | 0.8 |  | 94.2 | 0.3 |  | 93.5 | 0.5 |  | 94.2 | 1.6 |
|  |  | 1261 | 93.6 | 0.5 |  | 94.2 | 0.3 |  | 91.9 | 0.9 |  | 93.5 | 0.7 |  | 91.8 | 0.4 |
| 保健汤 | 钩吻碱 | 710.5 | 90.1 | 0.6 |  | 90.4 | 1.2 |  | 89.6 | 2.2 |  | 90.4 | 1.0 |  | 88.1 | 0.6 |
|  |  | 1421 | 95.2 | 0.9 |  | 94.4 | 0.3 |  | 87.9 | 0.9 |  | 93.2 | 1.5 |  | 88.6 | 1.7 |
|  |  | 1776 | 98.7 | 0.3 |  | 98.3 | 0.7 |  | 91.4 | 0.4 |  | 93.2 | 0.4 |  | 92.0 | 1.0 |
|  | 钩吻碱子 | 504.5 | 95.9 | 1.9 |  | 93.9 | 0.6 |  | 87.2 | 3.2 |  | 93.6 | 0.8 |  | 88.6 | 1.4 |
|  |  | 1009 | 95.5 | 1.1 |  | 94.3 | 0.6 |  | 92.9 | 0.6 |  | 93.4 | 0.3 |  | 93.5 | 0.7 |
|  |  | 1261 | 93.9 | 0.4 |  | 94.2 | 0.6 |  | 92.1 | 0.9 |  | 92.9 | 0.8 |  | 92.2 | 0.7 |

表7-3蜂蜜样品高效液相色谱-串联高分辨质谱法匹配分数

| 验证单位 | 加标基质 | 监测成分 | 钩吻碱 |  |  |  | 钩吻碱子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加标浓度（μg/kg） | 710.5 | 1421 | 1776 |  | 504.5 | 1009 | 1261 |
| 安捷伦 | 蜂蜜 | 匹配度 | 96 | 97 | 98 |  | 96 | 97 | 98 |
|  |  |  | 97 | 97 | 98 |  | 97 | 97 | 98 |
|  |  |  | 95 | 98 | 97 |  | 98 | 96 | 98 |
| 赛默飞 | 蜂蜜 | 匹配分数 | 95 | 99 | 97 |  | 95 | 96 | 97 |
|  |  |  | 96 | 98 | 98 |  | 96 | 96 | 96 |
|  |  |  | 97 | 95 | 99 |  | 96 | 95 | 98 |

表7-4酒样品高效液相色谱-串联高分辨质谱法匹配分数

| 验证单位 | 加标基质 | 监测成分 | 钩吻碱 |  |  |  | 钩吻碱子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加标浓度（μg/kg） | 710.5 | 1421 | 1776 |  | 504.5 | 1009 | 1261 |
| 安捷伦 | 酒 | 匹配度 | 97 | 97 | 98 |  | 96 | 97 | 98 |
|  |  |  | 97 | 98 | 99 |  | 97 | 97 | 97 |
|  |  |  | 97 | 98 | 96 |  | 98 | 96 | 97 |
| 赛默飞 | 酒 | 匹配分数 | 95 | 96 | 97 |  | 98 | 96 | 95 |
|  |  |  | 97 | 96 | 99 |  | 97 | 95 | 98 |
|  |  |  | 99 | 95 | 96 |  | 98 | 96 | 99 |

表7-5保健汤样品高效液相色谱-串联高分辨质谱法匹配分数

| 验证单位 | 加标基质 | 监测成分 | 钩吻碱 |  |  |  | 钩吻碱子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加标浓度（μg/kg） | 710.5 | 1421 | 1776 |  | 504.5 | 1009 | 1261 |
| 安捷伦 | 保健汤 | 匹配度 | 98 | 95 | 98 |  | 97 | 96 | 97 |
|  |  |  | 96 | 98 | 98 |  | 97 | 97 | 97 |
|  |  |  | 96 | 97 | 96 |  | 98 | 96 | 97 |
| 赛默飞 | 保健汤 | 匹配分数 | 98 | 96 | 98 |  | 95 | 96 | 95 |
|  |  |  | 95 | 96 | 96 |  | 98 | 99 | 99 |
|  |  |  | 96 | 97 | 95 |  | 96 | 97 | 96 |